Анализатор электролитов

STAX-3

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5-5-1 NAKAMACHIDAI, TSUZUKI-KU, YOKOHAMA,

JAPAN 224-0041

# Введение

Спасибо за приобретение анализатора STAX-3.

Techno Medica не несет ответственности за любые случаи повреждений или нарушений функций, которые произошли вследствие пренебрежения к указаниям и предупреждениям в этом Руководстве.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это Руководство перед работой для предупреждения случаев повреждений или нарушений функций и для использования всех функций GASTAT. Пожалуйста, держите это Руководство рядом с прибором после прочтения.

# Предупреждение

Ни одна часть этого документа не может быть воспроизведена или использована третьей стороной в любой форме без четкого указания на Techno Medica. Материалы этого документа предоставляют общую информацию и могут быть изменены без специального предупреждения. Techno Medica не несет ответственности за повреждения, возникшие прямо или косвенно вследствие ошибок, невыполнения указаний или несоответствий между анализатором и руководством пользователя.

© Copyright 2007 TechnoMedica Co., Ltd. All rights reserved.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

Предупреждение	2

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5

Характеристики	5

Спецификации	5

1.3 Обзор прибора	6

1.4 Модули	8

1.4.1 Модуль измерения	8

1.4.2. Модуль насоса	9

1.4.3 Модуль клапана	9

1.4.4. Модуль пробоотборника	10

1.4.5 Модуль поворотного штатива	10

1.4.6. Модуль принтера	11

1.4.7. Считыватель штрих-кодов (опция)	11

1.5 Расходные материалы	12

1.5.1 Список расходных материалов	12

1.5.2 Электроды	12

1.5.3 Реагенты	14

1.5.4  Предупреждения	15

1.5.5. Вещества, влияющие на результаты анализа	16

1.6 Дисплей	17

1.6 .1 Главное меню	17

1.6 .2 Пиктограммы	18

1.6 .3 Меню	19

2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ	20

2.1 Стандартные принадлежности	20

2.2 Место инсталляции	20

2.3 Установка/замена бумаги для печати	21

2.4 Установка/Замена реагентов	22

2.5 Установка/Замена трубки насоса	24

2.6 Установка/замена электрода Ref/Na/Ca/Cl	25

3. РАБОТА С ПРИБОРОМ	28

3.1 Измерение в режиме STAT	28

3.2 Измерение в режиме Table	31

3.3 Измерение STAT во время измерения в режиме TABLE.	33

3.4 Выбор типа пробы	34

3.5. Измерение пробы с хилемией	34

3.6 Калибровка	37

3.6.1 Код ошибки калибровки	39

3.7 Промывка	41

3.8 Очистка	42

3.9. Контроль качества	43

3.9.1 Измерение контроля качества	44

3.9.2. Ввод типичного значения	46

3.9.3. Управление QC manager	47

3.10 Установка времени	50

3.11 Управление данными	51

4. Другие функции	53

4.1. Корригирующий фактор	53

4.2. Автоматический повтор измерения	55

4.3 Нормальные значения	57

Другие параметры	59

Подключение к компьютеру	61

4.6 Самодиагностика	63

4.7. Список секретных кодов	65

4.7.1. Основные секретные коды	65

4.7.2. Коды движения	66

4.7.3  Инициализация кода безопасности	67

5. Замена расходных материалов	68

5.1. Замена трубки для забора проб	70

5.2 Замена мембраны	72

5.3 История замены	74

6. Устранение неисправностей	76

6.1 Неготовность к анализу	76

6.2 Список сообщение об ошибке	77

6.3 Ошибка дрифта	77

6.4 Нет конечной точки/ ошибка нестабильности	77

6.5 Ошибка наклона	78

6.6 Замена реагента	78

6.7 Ошибка датчика протока	78

6.8 Ошибка уровня	78

7. СХЕМА	80

7. 1. Общая схема трубок	80

7. 2. Увеличенная схема трубок	81

7. 3. Промывка	82

7.4. Измерение	83

8. УСЛОВИЯ ЗАМЕНЫ	86

8.1. Ограничение срока использования	86

8.2. ПРИМЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ	87

8.3 Пределы диапазона	88

8.4 Другие неполадки и ошибки	89

8.5. Спецификации интерфейса	91

# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

STAX-3 предназначен для быстрого, надежного  и точного измерения концентраций ионов Na, K и Cl в цельной крови, сыворотке, плазме, разведенной моче и диализате. Поскольку STAX имеет поворотный штатив, он подходит не только для stat лабораторий, но также и для клинических лабораторий и центров диализа.

## Характеристики

- Один из самых быстрых в мир анализаторов электролитов.

- Повортный штатив для анализа больших объемов проб.

- Простота работы с графическим пользовательским интерфейсом.

4.7-дюймовый цветной сенсорный дисплей.

- Программируемый пользователем график калибровок.

- Сохранение 500 результатов вместе параметрами контроля качества.

- Ввод ID препаратов с цифровой клавиатуры или считывателя штрих-кодов.

- Интерфейс для работы с компьютером.

- Долговременная стабильность при минимальном обслуживании.

- Прочный высокоскоростной принтер.

## Спецификации

Измеряемые параметры

|  | Единицы | Цельная кровь | Сыворотка/ Плазма | Разведенная моча | Диализат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na | ммоль/л | 80-200 | 80-200 | 2-300 | 130-150 |
| K | ммоль/л | 1-10 | 1-10 | 2-150 | 1-3 |
| Cl | ммоль/л | 50-200 | 50-200 | 2-300 | 90-120 |
| Hct | % | 12-65% | - | - | - |

Основные спецификации

| Типы проб | Цельная кровь, сыворотка, плазма, разведенная моча, диализат |
| --- | --- |
| Метод | Ионоселективные электроды (Na, K, Cl ) электрическая проводимость (Hct) |
| Объем пробы | 110мкл (диализат B 500μl) |
| Калибровка | Программируемая автоматическая калибровка по 2-м точкам. |
| Производительность | 120 проб/час при использовании поворотного штатива. 34 секунды на пробу в режиме stat. |
| Управление данными | Сохранение 500 тестов |
| Принтер | Термопринтер, ширина 58 мм |
| Интерфейс | RS232C |
| Температура, влажность | 10-30 C 30-80% |
| Источник питания | AC85-240В 50 / 60 Гц |
| Размеры | 260 ( Ш) × 400 ( Д) × 380 (В) мм |
| Вес | 17 кг |
| Другие | - считыватель штрих-кодов (опция) - интерфейс LIS/HIS - датчик обнаружения человека - поворотный штатив на 30 лунок - функция повторного измерения - функция определения объема пробы - сохранение 500 результатов пациентов |

## 1.3 Обзор прибора

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Принтер | Термопринтер с шириной бумаги 58мм печатает результаты измерения, калибровочные отчеты, ошибки и т.д. |
| Дисплей | Сенсорная панель и дисплей для отображения сообщений. |
| Передняя панель | Защищает электроды от электрического шума. |
| Поворотный штатив | Для одновременной установки до 30 контейнеров. |
| Датчик обнаружения человека | Обнаруживает присутствие оператора. В присутствии оператора загорает дисплей. Когда оператор уходит, дисплей выключается для продления срока службы дисплея. |
| Измерительный модуль | Содержит все электроды и датчик тока жидкости. |
| Модуль клапана | Клапаны, контролирующие ток жидкости. |
| Модуль пробоотборника | Содержит пробоотборник для аспирации пробы. В режиме STAT движется вверх для аспирации пробы из пробирки или шприца. |
| Модуль насоса | Забирает или диспенсирует жидкость. |

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Вентилятор | Для охлаждения прибора. |
| Com порт | Порт для кабеля Dsub 9 Male RS232C. |
| Разъем для считывателя штрих-кодов | Порт для считывателя штрих-кодов (опция) |
| Выключатель | Для выключения и включения прибора. |
| Разъем для кабеля питания | Для подсоединения кабеля питания. |
| Держатель реагентов | Удерживает бутыли с реагентами. |

## 1.4 Модули

### 1.4.1 Модуль измерения

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Коннектор электрода | Соединяет электоды с электрической цепью. Содержите в чистоте и избегайте протечки жидкости, чтобы предотвратить поломку данного механизма. |
| Штырек | Удерживает измерительный модуль. |
| Дверца модуля измерения | Корпус, в котором находятся все электроды, для защиты от электрического шума |
| Гнездо для штырька | Для удерживания измерительного модуля в правильном положении. |
| Кнопка с фиксацией | Запирает дверцу модуля измерения |
| Датчик жидкости | Определяет наличие жидкости при помощи оптического датчика. |
| Датчик гематокрита | Измеряет гематокрит по электропроводимости (опция). Данный датчик устанавливается на место датчика тока жидкости. |

### 1.4.2. Модуль насоса

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Клетка насоса | Клетка для трубки насоса |
| Насос | Вращает для аспирации или подачи жидкости |
| Жидкостный трубопровод | Для подачи Ref040 на референтный электрод Ref. |
| Трубка отбора проб | Для отбора проб. |
| Соединение труб | Соединение, которое удерживает трубки насоса в клетке насоса. Соединение широких трубок имеет белый цвет, узких трубок – черный. |

### 1.4.3 Модуль клапана

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Трубка CAL042 | Соединяет CAL042 и систему труб реагентов . |
| Трубка CAL041 | Соединяет CAL041 и систему труб реагентов. |
| Коллектор | Система труб для реагентов с клапанами. |
| Клапан CAL042 | Регулирует ток жидкости CAL042. |
| Клапан CAL041 | Регулирует ток жидкости CAL041. |
| Клапан для воздуха | Забирает воздух в трубки. |

### 1.4.4. Модуль пробоотборника

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Корпус пробоотборника | Корпус пробоотборника |
| Держатель мембраны | Деталь, удерживающая мембрану |
| Крышка мембраны | Деталь, удерживающая мембрану |
| Прокладочное кольцо | Деталь, удерживающая мембрану |

### 1.4.5 Модуль поворотного штатива

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Датчик пробирки | Определяет наличие пробирки с пробой |
| Поворотный штатив | Вращается для установки пробирки в позицию для измерения. |
| штырек крышки поворотного штатива | Удерживает крышку поворотного штатива. Крышка предотвращает испарение проб. |
| Отметка начального положения | Указывает начальное положение поворотного штатива. |

### 1.4.6. Модуль принтера

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Дверца принтера | Защищает принтер. Также удерживает валик. |
| Опорный валик | Валик для установки бумаги. |
| Приемник бумаги | Принимает рулон бумаги для печати. |
| Головка принтера | Нагревает бумагу для печати. |
| Кнопка | Открывает дверцу принтера. |

### 1.4.7. Считыватель штрих-кодов (опция)

К STAX можно подключить считыватель штрих-кодов. Коды включают ID проб, даты истечения срока годности расходных материалов, таких как электроды, реагенты и трубки.

Подключите считыватель штрих-кодов к соответствующему разъему, который расположен на задней панели прибора. Через пару минут устройство будет готов к стабильному считыванию.

Нажмите на кнопку, чтобы считать код. Если код считан успешно, раздастся звуковой сигнал и мигнет индикатор. Прибор напечатает считанный код. Расстояние между считывателем и кодом должно составлять не более 20 мм.

| Напечатанный результат | Значение |
| --- | --- |
| P-ID : OK [1234567890] | Проба ID(1234567890) измерена. |
| [1234567890] deleted. | Проба ID(1234567890) была удалена. |
| Read Barcode : NG [Setting failure] | Ошибка настройки считывателя штрих-кодов. |
| Read Barcode : OK [CAL1] | Успешное считывание штрих-кода CAL041. |
| Read Barcode : NG [Lot Error!] | Истек срок годности расходных материалов. |

## 1.5. Расходные материалы

### 1.5.1. Список расходных материалов

| Код | Название | Единицы |
| --- | --- | --- |
| 0101040 | Контрольный раствор Ref040 (3 флакона/упаковка) | 1 упаковка |
| 0101041 | CAL 041 (3 флакона/упаковка) | 1 упаковка |
| 0101042 | CAL 042 (3 флакона/упаковка) | 1 упаковка |
| 0004915 | Раствор для восстановления электродов (3 флакона/ упаковка) | 1 упаковка |
| 0004916 | Раствор для удаления пены | 1 флакон |
| 0004924 | Очищающий раствор (3 флакона/упаковка) | 1 упаковка |
| 0004917 | Наборы для разведения мочи (25 шт/упаковка) | 1 упаковка |
| 0004809 | Электрод Na | 1 шт |
| 0004810 | Электрод K | 1 шт |
| 0004811 | Электрод Cl | 1 шт |
| 0101701 | Референтный электрод | 1 шт |
| 0101702 | Электрод гематокрита (опция) | 1 шт |
| 0101703 | Датчик жидкости | 1 шт |
| 0004941 | Внешний нормальный раствор диализа I (7 амп/ упаковка) | 1 упаковка |
| 0004942 | Внешний нормальный раствор диализа II (7 амп/ упаковка) | 1 упаковка |
| 0046951 | 1 уровень ISE-CRS (30 амп/ упаковка) | 1 упаковка |
| 0063959 | 3 уровень ISE-CRS (10 амп/ упаковка) | 1 упаковка |
| 0063961 | 3 уровень ISE-CRS (5 амп/ упаковка) | 1 упаковка |
| 0063963 | 3 уровень ISE-CRS (3 амп/ упаковка) | 1 упаковка |
| 0101010 | Мембрана (5шт/ упаковка) | 1 упаковка |
| 0101011 | Трубка насоса (2шт/ упаковка) | 1 упаковка |
| 0101012 | Трубка для забора проб (5шт/упаковка) | 1 упаковка |
| 0101013 | Трубка для отходов (3шт/упаковка) | 1 упаковка |
| 0101014 | Набор трубок (3набора/упаковка) | 1 упаковка |
| 0101015 | Пробоотборник | 1 шт |
| 0001006 | Бумага для термопринтера (5рулонов/упаковка) | 1 упаковка |
| 0004500 | Пробирки (1000шт/упаковка) | 1 упаковка |

### 1.5.2. Электроды

Электроды для STAX совершенно не требуют обслуживания. Храните их в условиях, указанных ниже.

| Электрод | Условия хранение и срок годности |
| --- | --- |
| Ref, Na | Хранить в холодильнике при температуре 2-8°С. Срок годности – 18 месяцев с даты производства. По истечении срока годности они должны быть немедленно утилизованы. Во время транспортировки электроды могут находиться при комнатной температуры, однако сразу же после получения их необходимо убрать в холодильник. В этом случае срок годности может быть меньше 18 месяцев с даты производства. |
| K,Cl | Хранить в холодильнике при температуре 2-8°С. Срок годности – 9 месяцев с даты производства. По истечении срока годности они должны быть немедленно утилизованы. Во время транспортировки электроды могут находиться при комнатной температуры, однако сразу же после получения их необходимо убрать в холодильник. В этом случае срок годности может быть меньше 9 месяцев с даты производства. |
| Датчик жидкости, гематокрита (опция) | Хранить в холодильнике при температуре 4-25°С. Срок годности – 18 месяцев с даты производства. По истечении срока годности они должны быть немедленно утилизованы. Во время транспортировки электроды могут находиться при комнатной температуре, однако сразу же после получения их необходимо убрать в холодильник. В этом случае срок годности может быть меньше 18 месяцев с даты производства. |

Примечание : Дата истечения содержится в коде, который прикреплен к электроду. Первые 5 знаков кода – код продукта, следущие 3 – дата истечение срока годности, следующие 4 – номер лота, и последние 2 – контрольная сумма.

пример) Если код 04809712000250, то код продукта – 04809 электрод Na и срок годности заканчивается в декабре 2007.

### 1.5.3 Реагенты

STAX использует три вида реагентов для регулярной работы и два – для периодического обслуживания.

| Реагент | Описание и условия хранения |
| --- | --- |
| CAL 041,042 | CAL 041 и 042 – жидкости для калибровки с различными концентрациями калибратора. Калибровка проводится на основе графика калибровки. Добавьте две или три капли раствора для удаления пены, а затем переверните бутыль перед использованием. Храните при комнатной температуре в пределах от 4°до 25°. Срок годности составляет не более двух месяцев после того, как откроете крышку. Утилизуйте через 12 месяцев с момента производства, даже если реагенты не используются. Cal041 (250 мл) содержит буфер, сурфактант, детергент, консервант и деионизированную воду. Cal042 (250 мл) содержит буфер, сурфактант, детергент, консервант и деионизированную воду. ВНИМАНИЕ: Для предотвращения конденсации, не наливайте старую жидкость в новую бутыль. |
| Ref 040 | Ref 040 – жидкость для стабилизации электрического выхода референтного электрода. Добавьте две или три капли раствора для удаления пены, а затем переверните бутыль перед использованием. Храните при комнатной температуре в пределах от 4° до 25°С. Срок годности составляет не более двух месяцев после того, как откроете крышку. Утилизуйте через 12 месяцев с момента производства, даже если реагенты не используются. |
| Реагент для устранения пены | Раствор для устранения пены добавляют в CAL 041, 042 и Ref040 для предотвращения образования пены. Храните при комнатной температуре в пределах от 4° до 25°С. Утилизуйте через 12 месяцев с момента производства, даже если реагенты не используются. |
| Реагент для восстановления электродов | Раствор для восстановления электродов предназначен для удаления белка из трубок. Наполняйте трубки раствором для восстановления электродов каждый вечер. Храните при комнатной температуре в пределах от 4°до 25°С. Утилизуйте через 12 месяцев с момента производства, даже если реагенты не используются. |
| Очищающий раствор | Очищающий раствор предназначен для удаления кальция в трубках. Если вы проводите анализ диализата, наполняйте трубки раствором для восстановления электродов каждый вечер. Храните при комнатной температуре в пределах от 4° до 25°С. Утилизуйте через 12 месяцев с момента производства, даже если реагенты не используются. |

## 1.5.4. Предупреждения

| Предупреждения | Значение |
| --- | --- |
| Инсталляция | Устанавливайте только программное обеспечение STAX-3. Использование другого программного обеспечения приведет к неправильной работе прибора. |
| Спецификации | Используйте источник питания того же типа и с теми же спецификациями для предотвращения пожара. |
| Настройка | Изменение программы настройки пользователем приведет к неправильной работе прибора. |
| Пробы | После измерения проб крови с высоким содержанием белка, проводите программу внешней очистки с ипользованием раствора для восстановления электродов. Отложение белка внутри электрода неблагоприятно влияет на результат измерения. При измерении пробы диализата, соль кальция выделяется из жидкости. После измерения диализата проводите программу внешней очистки с использованием очищающего раствора. |
| Реагент для восстановление электродов | Не прикасайтесь к раствору для восстановления электрода. Вызывает раздражение глаз и кожи. Используйте латексные перчатки. |
| Данные | Сохранение до 500 результатов. |
| Срок действия | До получения клинических критериев, оценка состояния пациента проводится по результатам анализа |
| Очистка | Используйте латексные перчатки при очистке. |
| Запасные части | Используйте оригинальные запасные части TMC. Использование других запасных частей может привести к неправильному измерению. |
| Замена пробы | Не прикасайтесь к пробам. Используйте латексные перчатки для защиты. Перед заменой пробы проведите программу очистки с использованием раствора для восстановления электродов. |
| Бумага для печати | Используйте оригинальную бумагу для печати TMC. Использование другой бумаги для печати приведет к неправильной работе прибора. Держите бумагу вдали от света, влаги, пара, спирта, органических растворителей, материала, содержащего PVC, давления. |
| Хранение проб. | При заборе крови ее необходимо смешать с антикоагулянтом. При измерении сыворотки, плазмы, разведенной мочи будьте осторожны, чтобы не допустить высыхания. При измерении диализата будьте осторожны, чтобы не допустить высыхания от CO2. |
| Разведенная моча | Разведение в 6 раз Набор для разведения (2.5 мл) Дозатор (0.5 мл) |

## 1.5.5. Вещества, влияющие на результаты анализа

В таблице перечислены вещества, влияющие на результаты анализа человеческой сыворотки, крови, плазмы, разбавленнйо мочи, диализата:

| Вещество, влияющее на результат измерения | Происхождение | Влияние |
| --- | --- | --- |
| Отрицательные ионы: Br−, I−, S2-, ClO4−, SCN−, NO2− | Лекарства | Высокий показатель Cl– |
| Антикоагулянт | Забор крови | Высокий показатель Na+ Высокий показатель K+ |
| Жидкий антикоагулянт | Избыточное разбавление собранной крови | Низкий показатель Na+ Низкий показатель K+ |
| Компоненты эритроцитов | Гемолизированная кровь Хранение крови в замороженном состоянии | Низкий показатель Na+ Высокий показатель K+ Низкий показатель гематокрита |
| Компоненты плазмы | Фибриноген | Закупоривание протока. |
| Органические растворители: Толуол Ксилол Жирорастворители | Антисептики мочи | Растворение пленки ISE |
| Хлористоводородная кислота | Антисептики мочи | Высокий показатель Cl– |

## 1.6 Дисплей

### 1.6 .1 Главное меню

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Status field Статус | В этом поле отображается статус прибора. Сообщение “Ready” появляется, когда STAX готов к работе. В случае, если STAX не готов к использованию, появляется сообщение “Not ready, no analysis”. |
| Calendar field Дата | В этом поле отображается дата. |
| Message field Сообщения | В этом поле отображается информация об ошибках или сообщения о необходимости замены расходных материалов. |
| Icon field Иконки | В этом поле находятся иконки для операций STAX. |

### 1.6 .2 Пиктограммы

Снятие блокировки штатива

Функции		 Возврат

Stop			 дисплей		 главное окно

печать			 назад			 вперед

Вверх			 Вниз			 Увеличение

Уменьшение		 On			 Off

Просмотр страницы	  Возврат			Ввод

| Иконки | Описание | Иконки | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Table unlock Снятие блокировки штатива | Снятие блокировки поворотного штатива | Up Вверх | Перемещение курсора вверх |
| Function Функции | Обслуживание и настройки | Down Вниз | Перемещение курсора вниз |
| Return Возврат | Возвращение на предыдущий уровень. | Decrement Уменьшение | Уменьшение значения |
| Stop | Остановка текущей операции. | Increment Увеличение | Увеличение значения |
| Display Дисплей | Дисплей | On | Выбор пункта |
| Home Главный экран | Возвращение на главный экран | Off | Отмена выбора |
| Print Печать | Печать данных | Page View Просмотр страницы | Просмотр страницы |
| Previous Назад | Отображение предыдущей страницы/данных | Backspace Возврат | Удаление одного знака |
| Next Вперед | Отображение следующей страницы/данных | Enter Ввод | Ввод данных |

### 1.6 .3 Меню

На схеме показаны все меню STAX.

# 2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

В данной ноаве описана процедура инсталляции прибора.

## 2.1 Стандартные принадлежности

Проверьте наличие следующих частей при распаковке.

Детали, находящиеся внутри прибора:

|  | Наименование | Кол-во |  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор STAX-3 | 1 |  | Мембрана | 1 |
|  | Измерительный модуль | 1 |  | Датчик жидкости | 1 |
|  | Электрод Ref | 1 |  | Трубка насоса | 1 |
|  | Электрод Na | 1 |  | Трубка для забора проб | 1 |
|  | Электрод K | 1 |  | Набор трубок | 1 |
|  | Электрод Cl | 1 |  |  |  |

Части, находящиеся вне прибора.

|  | Наименование | Кол-во |  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поворотный штатив | 1 |  | Крышка поворотного штатива | 1 |
|  | Кабель питания AC | 1 |  | Адаптер 3pin/2pin | 1 |
|  | Пробирки (200шт./уп.) | 1 |  | Предохранитель | 2 |
|  | Бутыль для отходов | 1 |  | Бумага для печати | 1 |
|  | Запасная трубка для насоса | 1 |  | Запасная мембрана | 1 |
|  | Cal 041 | 1 |  | Cal 042 | 1 |
|  | Ref040 | 1 |  |  |  |

If you use Hitach cups, you can not use original cover.  You have to break in by Techno Medica.

## 2.2 Место инсталляции

Установите приборна горизонтальную и чистую поверхность.

Условия работы:

| Температура | ：10-30º С |
| --- | --- |
| Влажность | ：20-80% |
| Параметры питания | ：AC85-250V, 50/60Hz 50W |

## 2.3 Установка/замена бумаги для печати

1. Нажмите кнопку, чтобы открыть дверцу принтера.

2. Установите бумагу для печати.

3.Закройте дверцу принтера.

## 2.4 Установка/Замена реагентов

- На рисунке слева показаны все бутыли с реагентами, требующиеся для работы STAX.

| Название | Цвет |
| --- | --- |
| Cal 042 | Синий |
| Cal 041 | Зеленый |
| Ref 040 | Красный |
| Отходы | Белый |

2.  Добавьте две или три капли раствора для удаления пены в каждую бутыль - Cal 042, Cal 041 или Ref 040.

Примечание: В бутылях с Cal 042, Cal 041 и Ref040 легко образуется пена, если не был добавлен раствор для удаления пены. Он предотвращает появление пузырьков воздуха от взаимодействия с электродами.

3.  Установите бутыли с реагентами, как показано на рисунке слева.

На крышке находитс ярлык для соотнесения с соответствующей бутылью с реагентом. Плотно завинтите крышку, чтобы избежать испарения.

Примечание: Из-за конденсации вы можете использовать реагент только в течение 2-хмесяцев после открытия.

4.  Подключите кабель питания к прибору.

Включите прибор.

Выберите Replace (замена) в меню function (функции).

5 . Выберите Reagent/Waste
 (реагент/отходы).

6. Выберите реагенты.

7. Нажмите ENTER.

## 2.5 Установка/Замена трубки насоса

1. Выберите Replace (замена) в меню function (функции), и затем выберите Tube (трубка).

2．Выберите Pump tube (трубка насоса).

3. Нажмите Replace (замена).

4. Нажмите ENTER.

## 2.6 Установка/замена электрода Ref/Na/Ca/Cl

Выберите Replace (замена) в меню function (функции), и затем выберите Electrodes (электроды).

2. Выберите один или несколько электродов для замены. Нажмите ENTER. Подождите, пока прибор не заберет жидкость из модуля измерения.

3.Пинцетом достаньте трубку пробоотборника из пробоотборника.

4. Извлеките модуль измерения. Поверните кнопку, чтобы открыть дверцу. Вставьте новый электрод.

| Обозначение | Название |
| --- | --- |
| R | Референсный электрод |
| Cl | Электрод Cl |
| Na | Электрод Na |
| K | Электрод K |
| F.S. | Датчик жидкости |

Верните модуль измерения на место.

Подсоедините трубку с пробоотборником.

Нажмите ENTER.

6. Вернитесь в главное окно. Калибровка начнется автоматически.

# 3. РАБОТА С ПРИБОРОМ

## 3.1 Измерение в режиме STAT

Если вам необходимо провести срочный анализ пробы или анализ пробы в тестовой пробирке, воспользуйтесь режимом STAT.

1. В главном окне нажмите Stat.

2. Поместите пробу под пробоотборник.

Нажмите Enter ID, чтобы ввести ID пробы при необходимости.

Выберите в раскрывающемся меню тип пробы.

Нажмите START, чтобы начать аспирацию пробы.

Меню Stat остается открытым в течение 30 секунд.

После этого, если ни одна операция не будет выполнена, откроется главное окно.

3．Во время измерения пробы отображается окно, показанное на рисунке слева.

Пример распечатки результата

| Номер поля | Значения |
| --- | --- |
| 1 | Тип пробы. |
| 2 | Номер пробы |
| 3 | Режим измерения (table или Stat). |
| 4 | Флажок. Буква H появляется, если результат превышает предел нормального диапазона. Буква L появляется, если результат меньше нижней границы нормального диапазона. |
| 5 | Флажок выхода за пределы допустимого диапазона. Символ +++ появляется, если результат превышает верхний, а символ--- - нижний предел |

## 3.2 Измерение в режиме Table

Для анализа большого количества проб рекомендуется использовать режим table.

- В главном окне нажмите Table.

2. Нажмите иконку для снятия блокировки поворотного штатива. Установите пробирки с пробой. Не забудьте установить крышку для поворотного штатива, чтобы предотвратить испарение плазмы/сыворотки.

3. Нажмите Enter ID, чтобы ввести идентификационный номер пробы. Введите ID  с цифровой клавиатуры.

Примечание : Номера в режимах STAT  и  Table не зависят друг от друга.

4．Во время измерения пробы отображается окно, показанное на рисунке слева.

## 3.3 Измерение STAT во время измерения в режиме TABLE.

1. Нажмит STAT во время измерения в режиме table.

2. Во время измерения появится окно, показанное на рисунке слева.

3. Нажмите YES, чтобы проанализирвать еще одну пробу в режиме STAT.

Нажмите NO, чтобы выйти из режима STAT и вернуться в главное окно.

## 3.4 Выбор типа пробы

Программа STAX содержит различные корригирующие факторы для адаптации к различным типам проб.

Нажмите на кнопку, чтобы открыть меню и выбрать тип пробы. Меню изменяется в указанном ниже порядке:

| Blood (кровь) | →Serum/Plasma (сыворотка/плазма) | →Urine (моча) | →Dialysate1 (диализат 1) | →Dialysate2 (диализат 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| →Dialysate3 (диализат 3) | →No factor (нет коэффициента) |  |  |  |

Примечание: Dialysate 1 – корригирующий фактор, рассчитанный по раствору Kindaly AF-2, производимого FUSO pharmaceutical industries Япония

## 3.5. Измерение пробы с хилемией

1. Нажмите Function (функции)

2. Выберите Others (другие)

3. Выберите Security code (код безопасности)

4. Введите 1982

5. Введите 707

6. Нажмите SW

Для измерения пробы крови/сыворотки с хилемией, выберите иконку Chylemia. Для анализа нормальной пробы, отмените выбор  иконки Chylemia

## 3.6 Калибровка

Калибровка – процесс проверки и настройки электронного сигнала электрода в ответ на калибровочный раствор с известной концентрацией. Калибровка устанавливает связь между электрическим выходом датчика и концентрацией , измеренной электродом. Калибровка проводится по следующей таблице.

Калибровка проводится каждый час. Передвиньте красный курсор по временной таблице и нажмите SW, чтобы включить/отключить калибровку.

Примечание: Чтобы предотвратить концентрация калибровочной жидкости, общее количество калибровок в день должно быть меньше 11.

1. Выберите Function (функция).

2. Выберите Cal selection (выбор калибровки).

3. Выберите функцию:

- Cal: Проведение ручной калибровки.

- Cal schedule: Установка графика калибровки.

- Print: Печать данных последних 10 калибровок.

4. Экран, показанный на рисунке слева, появляется во время калибровки.

Пример распечатки данных последних 10 калибровок

| Номер поля | Значение |
| --- | --- |
| 1 | Время калибровки. 0408131412 означает, что калибровка была проведена в 14:12, 13 августа 2004 г. |
| 2 | Тип калибровки |
| 3 | Измеряемый параметр N=Натрий K=Калий C=Хлор H=Гематокрит (опция) |
| 4 | Показатель электрического выхода |
| 5 | Дрифт по сравнению с предыдущей калибровкой. |
| 6 | Наклон |
| 7 | Количество для расчета результата. |
| 8 | Код ошибки калибровки |

### 3.6.1 Код ошибки калибровки

В случае ошибки, появится статус ошибки. Код ошибки и его значения представлены в таблице ниже.

Если нет ошибок для конкретного электрода, появится код 0 (ноль).

Если есть ошибка для специфического электрода, появится 1 (один).

пример ) в случае кода ошибки 4,  для определенного электрода существует ошибка дрейфа.

| Код ошибки | Наклон | Протечка | Уровень | Дрифт | Нестабильность | Нет конечной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Дрифт, нет конечной точки, нестабильность (ошибки 1 - 7)

| Причина | Действия |
| --- | --- |
| Неправильное заземление | Проверьте электронный потенциал. |
| Oткрытое место измерения | (код обслуживания 900 или проведите программу проверки) |
| Загрязнение трубки для забора проб | Проверьте держатель электрода |
| Пузырьки или старый референтный электрод | Очистите пространство между электродами |
| Неправильное заполнение (пузырьки или недостаток калибровочной жидкости) | Проведите калибровку и проверьте заполнение жидкости. |
| Протечка между электродами | Проверьте реагенты. |
| Пузырьки на электроде | Очистите пробоотборник Замeните трубку насоса или перегородку. |

Ошибка уровня (8 - 15)

| Причина | Действия |
| --- | --- |
| Один параметр | Возраст электрода | Проверьте электронный потенциал. |
| Несколько параметров | Нет заполнения калибровочным раствором | Один параметр: Замените электрод |
|  | Нет референтного электрода (Na , K ,Cl ) | Замените трубку насоса |
|  | Пузырьки воздуха внутри электрода | Проверьте реагент |

Ошибка наклона (32～)

| Причина | Действия |
| --- | --- |
| Неправильное заземление | Проверьте электронный потенциал. |
| Oткрытое место измерения | (код обслуживания 900 или проведите программу проверки) |
| Загрязнение трубки для забора проб | Проверьте держатель электродов |
| Пузырьки воздуха или старый референтный электрод | Очистите пространство между электродами |
| Неправильное заполнение (пузырьки или недостаток калибровочной жидкости) | Проведите калибровку и проверьте заполнение жидкости. |
| Протечка между электродами | Проверьте реагенты. |
| Пузырьки на электроде | Очистите пробоотборник Замените трубку насоса или мембрану. |

## 3.7 Промывка

Промывка предназначена для поддержания чистоты трубок для пробы/жидкости. Для промывки используются растворы Cal 041 и 042, они автоматически заполняют трубки после каждой калибровки и измерения пробы.

Эта процедура называетя автоматической промывкой.

Кроме того, вы можете провести ручную промывку трубок.

Такая процедура называется внутренней промывкой, для нее также используются растворы Cal 041 и 042.

1. Выберите Function (функция).

2. Выберите Flush (промывка).

3. Выберите Internal (внутренняя) для проведения промывки.

## 3.8 Очистка

Очистка проводится для поддержания чистоты трубок и удаления белка.

| Жидкость | Функция | Цикл |
| --- | --- | --- |
| Реагент для восстановление электродов | Очищает трубки от белка. Предотвращает ошибку нестабильности результатов. | Использование по окончании каждого дня. |
| Очищающий раствор | Очищает трубки для удаления кальция, если ваш STAX проводит анализ диализата. Предотвращает образование мутной жидкости в трубках. | Использование по окончании каждого дня. |

1. Выберите External (внешний).

2. Добавьте жидкость в любой контейнер и нажмите START, чтобы начать аспирацию.

Внимание: Не используйте раствор для восстановления электродов и очищающий раствор друг за другом.

## 3.9. Контроль качества

1. Выберите Function (функция).

2. Выберите QC manager (управление контролем качества).

3. Выберите функцию:

- QC: измерение QC.
Изменяет поле статуса в главном окне.

- QC manager: отображение истории QC

- Typical value: окно для ввода типичного значения QC.

### 3.9.1 Измерение контроля качества

1. Нажмите QC

2. В поле статуса появляется сообщение QC.

В выпадающем меню выберите тип QC.

Выберите CRS или другой пункт меню.

3. Внесите в пробирку 0.5 мл QC и установите в поворотный штатив. Нажмите START. Для измерения необходим объем контроля 0.5 мл.

Пример распечатки результата измерения контроля

| Номер поля | Значение |
| --- | --- |
| 1 | Заголовок: уровень QC. |
| 2 | Среднее измеренное значение |
| 3 | Стандартное отклонение |
| 4 | Целевое значение |
| 5 | Разница между целевым значением и средним измеренным значением. |
| 6 | Рекомендуемый коэффициент коррекции |

### 3.9.2. Ввод типичного значения

1. Нажмите Function (функция)

2. Выберите QC manager (управление контролем качества)

3. Выберите Typical value (типичное значение)

4. Выберите пункт

5. Введите типичное значение на основе справочного листа данных.

### 3.9.3. Управление QC manager

- Нажмите Function (функция)

Выберите QC manager

- Выберите QC manager.

- Выберите пункт и нажмите иконку (дисплей) для отображения графика.

5. На графике показаны последние 10 результатов.

Нажмите иконку печати, чтобы напечатать график.

## 3.10. Установка времени

- Нажмите Function (функции)

- Выберите Time set (настройка времени)

- Введите дату и время с цифровой клавиатуры.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Start | Время запуска спящего режима в нормальном режиме. |
| End | Время выхода из спящего режима в нормальном режиме. |
| Time | Время до возвращения в спящий режим . |

## 3.11. Управление данными

- Нажмите Function (функции)

- Выберите Data manager (управление данными)

- Введите дату теста или ID пробы и нажмите Search.

- На дисплее появятся данные. Нажмите иконку печати, чтобы напечатать результаты.

- Выберите параметр для просмотра графика.

- Появится график. Нажмите иконку печати, чтоб напечатать его.

# 4. Другие функции

## 4.1. Корригирующий фактор

- Нажмите Function (функции)

- Выберите Others (другие)

- Выберите Correction factor (корригирующий фактор)

- Выберите тип пробы

- Выберите параметр и введите фактор с цифровой клавиатуры.

## 4.2. Автоматический повтор измерения

STAX автоматически повторяет измерение, если результат анализа оказыватеся ваше/ниже допустимого диапазона.

Поскольку по умолчанию прибор настроен так, чтобы не проводить повторный анализ, вам необходимо изменить настройки в соответствии с приведенными ниже инструкциями:

- Нажмите Function (функция)

- Выберите Others (другие)

- Выберите Retry set (повтор измерения)

- Окно Retry set. (повторное измерерние). 
Выберите ON. Если вы установите OFF, вы вернетесь в предыдущее окно.

- Если вы установите ON, появится окно, изображенное на рисунке слева. Выберите тип пробы. Вы можете установить отдельные настройки повторного измерения для каждого типа проб.

- Введите Upper/Low limit (верхний/нижний предел) с цифровой клавитуры. Нажмите клавишу возврата.

Примечание: Если включена функция повторного анализа, объем пробы должне быть достаточен для измерения дубликата.

## 4.3 Нормальные значения

- Нажмите Function (функции)

- Выберите Others (другие)

- Выберите Normal value (нормальные значения)

- Выберите тип пробы

- Выберите параметр и введите верхний (upper) и нижний (low) пределы с цифровой клавиатуры.

В таблице внизу приведены диапазоны нормальных значений, заданные по умолчанию.

| Цельная кровь | Диализат |
| --- | --- |
| Na | 139 - 147 ммоль/л | Na | 130 – 150 ммоль/л |
| K | 3.5 - 4.8 ммоль/л | K | 1.0 – 3.0 ммоль/л |
| Cl | 96 - 107 ммоль/л | Cl | 90 – 120 ммоль/л |
| Сыворотка/плазма | Разведенная моча |
| Na | 136 - 147 ммоль/л | Na Свежая моча Моча через 24 часа | 80 – 220 ммоль/л (80 – 250 ммоль/л) |
| K | 3.5 - 4.8 ммоль/л | K Свежая моча Моча через 24 часа | 20 – 120 ммоль/л (15 – 60 ммоль/л) |
| Cl | 96 - 107 ммоль/л | Cl Свежая моча Моча через 24 часа | 150 – 250 ммоль/л (102 – 153 ммоль/л) |

## Другие параметры

- Нажмите Function (функции)

- Выберите Others (другие)

- Выберите Other parameter (другие параметры)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Barcode | Настройки считывателя штрих-кодов |
| Print | Выбор режима печати: Только результаты анализа Результаты анализа и калибровки Печать отключена Для изменения режима предназначены клавиши + и – . |
| Copy | Количество копий (до 10) |
| Com set | Выбор ПК интерфейса: Передача данных в реальном времени Пакетная передача данных Нет интерфейса: Для изменения режима предназначены клавиши + и – |
| Unit | Выбор единиц измерения: mmol/L (моль/л) mEq/L ( мэкв/л) |
| Test mode | TEST mode ON/OFF. (тестовый режим) настройка по умолчанию – OFF |
| Na / K / Cl / Hct | Если выбрано OFF, измерение параметра не проводится. |

Примечание: Измерение гематокрита – опция.

## Подключение к компьютеру

- Нажмите Function (функции)

- Выберите Others (другие)

- Выберите On-line (подключение).

- Нажмите YES, чтобы отправить данные за текущий день на подключенный компьютер.
Нажмите On-line set (настройка соединения), чтобы открыть окно настройки соединения.

- Откроется окно настройки соединения.

## 4.6. Самодиагностика

- Нажмите Function (функции)

- Выберите Others (другие)

- Выберите Self diagnosis (самодиагностика)

- Выберите Electrodes (электроды) или Flow (проток жидкости).

- Начнется самодиагностика.

Синей рамкой выделен электрический выход электродов. Целевые значения указаны в таблице ниже.

| Электрод | Диапазон |
| --- | --- |
| Na | 0.50 - 2.23 V |
| K | 0.60 - 1.65 V |
| Cl | 0.50 - 2.00 V |
| Hct | 0.10 - 2.40 V |

В таблице указаны целевые значения

| Датчик жидкости | Ожидаемое значение реагента | Ожидаемое значение для воздуха |
| --- | --- | --- |
| Диапазон | ниже 0.5 | 1.2-2.5 |

Красной рамкой выделен код статуса датчик жидкости.

| Код в поле статуса | Значение |
| --- | --- |
| 0 | OK |
| 1 | Уровень реагента не определен |
| 2 | Неравномерный уровень реагента |
| 4 | Уровень воздуха не определен |
| 5 | Неравномерный уровень воздуха |
| 7 | Не определяется разница между уровнем реагента и воздуха |

## 4.7. Список секретных кодов

## 4.7.1. Основные секретные коды

| Номер кода | Значение кодов | Пределы настройки | Нормальные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Контроль жидкости по Hct/FS | OFF: фиксированное значение, ON: контроль по Hct/FS | ON |
| 7 | Замена датчика Hct/FS | OFF: F/S, ON: Hct | OFF |
| 64 | Количество повторов калибровки |  | 8 |
| 65 | Тестовый режим ON/OFF (Печать ON/OFF) |  | OFF |
| 69 | Информация о версии программы |  |  |
| 72 | Количество измерений контроля качества | Количество абсорбций из одной лунки | 3 |
| 73 | Печать результатов измерения CRS |  |  |
| 74 | Печать уровня F/S | Не используется |  |
| 76 | Печать количества использований реагент |  |  |
| 77 | Печать истории калибровки |  |  |
| 84 | Интервал между калибровками при измерении в режиме table | Одна калибровка на три пробы | 3 |
| 97 | Печать без лунки ON/OFF | ON: печать, OFF: нет печати | ON |
| 410 | Инициализация жидкости Ref |  | 25000 |
| 411 | Инициализация CAL1 |  | 25000 |
| 412 | Инициализация CAL2 |  | 25000 |
| 415 | Количество измерений до замены бутыли с отходами | Если установлено значение 0, то пользователь заменяет бутыль сам. Система не выдает сообщений о необходимости замены бутыли. | 50000 |
| 418 | Количество использований порта |  | 7000 |
| 554 | Количество печати данных калибровки потенциала электрода |  | 10 |
| 701 | Transfer function of specimen ID of P-ID |  | OFF |
| 702 | Вкл./выкл. функции считывания штрих-кодов |  | OFF |
| 703 | Метод установки STAX-2 | ON: STAX-2 OFF: STAX-3 | OFF |
| 704 | Метод установки обычного ION-150 | ON: ION-150 OFF: STAX | OFF |
| 705 | Ошибка пробы импорта жидкости ON/OFF |  | OFF |
| 706 | Change to read the cup sensor | ON: Blind OFF: Look | OFF |
| 707 | Измерение пробы с хилемией ON/OFF |  | OFF |
| 711 | Измерения диализата B | ON: диализат B, OFF: диализат 3 | OFF |
| 715 | Печать Hb ON/OFF | ON: печать Hb, OFF：нет печати Hb | OFF |
| 716 | Округление при печати | ON: округление OFF: обычная печать | OFF |
| 900 | Считывание сервисных кодов A/D |  |  |
| 951 | Калибровка датчика жидкости |  |  |

## 4.7.2. Коды движения

| Номер кода | Значение кода | Пределы настройки | Нормальные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | Остановка всех движущихся частей | Насос, Пробоотборник, Клапан |  |
| 801 | Заполнение CAL1 | Заполнение электрода раствором CAL1. |  |
| 802 | Заполнение CAL2 | Заполнение электрода раствором CAL2. |  |
| 803 | Разрядка калибровочного раствора (заполнение воздухом) | Разрядка от электрода |  |
| 810 | Инициализация пробоотборника |  |  |
| 811 | Проверка положения пробоотборника для режима STAT. |  |  |
| 812 | Проверка положение пробоотборника в лунке |  |  |
| 813 | Проверка положения пробоотборника для аспирации воздуха |  |  |
| 815 | Расстояние при инициализации движения пробоотборника | мм | 0 |
| 816 | Расстояние движения пробоотборника при аспирации воздуха | мм | 20 |
| 817 | Расстояние движения пробоотборника в режиме table | мм | 53 |
| 818 | Расстояние движения пробоотборника в режиме STAT | мм | 62 |
| 820 | Проверка движения пробоотборника в положении Table |  |  |
| 821 | Проверка движения пробоотборника в положении STAT |  |  |
| 830 | Выключение всех электронных клапанов |  |  |
| 831 | Включение электронного клапана 1 (воздушный клапан) |  |  |
| 832 | Выключение электронного клапана 1 (воздушный клапан) |  |  |
| 833 | Включение электронного клапана 2 (клапан CAL1) |  |  |
| 834 | Выключение электронного клапана 2 (клапан CAL1) |  |  |
| 835 | Включение электронного клапана 3() (клапан CAL2) |  |  |
| 836 | Выключение электронного клапана 3 (клапанCAL2) |  |  |
| 840 | Выключение соленоида штатива |  |  |
| 841 | Возвращение в положение инициализации штатива | Выход RS232 |  |
| 842 | Обнаружение лунки штатива |  |  |
| 843 | Move the one parts of cups of Table |  |  |
| 844 | Переход к 1 лунке |  |  |
| 845 | Инициализация штатива и переход к 1 лунке. |  |  |
| 850 | Выключение всех моторов |  |  |
| 851 | Насос CW высокая скорость |  |  |
| 852 | Насос CW средняя скорость |  |  |
| 853 | Насос CW низкая скорость |  |  |
| 854 | Насос CCW высокая скорость |  |  |
| 855 | Насос CCW средняя скорость |  |  |
| 856 | Насос CCW низкая скорость |  |  |
| 857 | Насос CW Low Speed Specify step move |  |  |
| 858 | Насос CCW Low Speed Specify step move |  |  |
| 859 | Остановка насоса |  |  |
| 860 | Снятие блокировки штатива |  |  |
| 861 | Установка блокировки штатива |  |  |

CW: по часовой стрелке.

CCW: против часовой стрелки.

## 4.7.3.  Инициализация кода безопасности

| Номер кода | Значения кодов | Пределы настройки | Нормальные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 510 | Инициализация кода безопасности |  |  |
| 511 | Считывание кода безопасности |  |  |
| 512 | Запись кода безопасности |  |  |
| 520 | Инициализация памяти измерений |  |  |
| 530 | Инициализация памяти контроля качества |  |  |
| 540 | Инициализация памяти обслуживания |  |  |
| 543 | Инициализация журнала |  |  |
| 550 | Очистка данных калибровки |  |  |

# 5. Замена расходных материалов

Меню обслуживания

Замена электрода            Замена референтного электрода Замена реагента/ бутыли     Замена трубки              Замена мембраны

## 5.1. Замена трубки для забора проб

- Нажмите Replace (замена) в меню function (функции) и выберите Tube (трубка).

2. Выберите Sample tube (трубка для забора проб).

3. Пинцетом достаньте старую трубку для забора проб.

Извлеките измерительный модуль.

4. Достаньте датчик жидкости. Обратите внимание на то, плотно ли прикреплено кольцо o-ring. Вытащите трубку из датчика в направлении, указанном стрелкой.

5. Достаньте трубку из соединения.

6. Подсоедините новую трубку.

7. Верните трубку на место, выполнив указанные выше действия в обратном порядке.

8. Нажмите ENTER. Начнется калибровка.

## 5.2 Замена мембраны

- Нажмите Replace (замена) в меню function (функции) и выберите Septum (мембрана).

2. Дождитесь, пока вся жидкость выльется в бутыль для отходов.

3. Достаньте трубку из модуля клапана

4. Достаньте крышку мембраны.

Слева – прокладочное кольцо крышки мембраны, справа – крышка мембраны

5. Вставьте новую мембрану.

6. Наденьте крышку.

7. Нажмите Enter.

## 5.3 История замены

История замены показывает, когда необходимо заменять расходные материалы.

1. Выберите Electrodes (электроды) или Other items (другие части).

- Появится дата инсталляции и дата следующей замены.

Примечание: В истории замены электрода показана только дата инсталляции.

# 6. Устранение неисправностей

## 6.1 Неготовность к анализу

В поле статуса отображается один из двух статусов готовности. Статус Ready указывает на то, что STAX готов к измерению пробы. Статус Not ready указывает на то, что есть серьезная проблема и анализ пробы невозможен.

На рисунке слева, STAX может провести анализ пробы. Однако результаты для Na не будут надежными из-за ошибки калибровки. Принтер напечатает значок “?” рядом с показателем Na.

На рисунке слева, STAX не может провести анализ пробы из-за ошибки калибровки для всех электродов.

## 6.2 Список сообщение об ошибке

| Сообщения об ошибке | Значения |
| --- | --- |
| Drift error Ошибка дрифта | Дрифт электрода во время одноточечной или двухточечной калибровки выходит за установленные пределы. |
| No end point error Ошибка конечной точки | Нет стабильного измерения электрода в установленный период времени. |
| Unstable error Ошибка нестабильности | Выход электрода нестабилен и изменяется (включая электрический шум). Нет стабильного значения в установленный период времени. |
| Slope error Ошибка наклона | Наклон выше или ниже установленных пределов. |
| Replacement message Сообщение о необходимости замены | Сообщение появляется, если бутыль с реагентом пуста, или датчик не может обнаружить жидкость. |
| Flow sensor error Ошибка датчика жидкости | Сообщение появляется, если датчик не может обнаружить жидкость, или если датчик жидкости поврежден. |
| Level error Ошибка уровня | Выход электрода вне установленных пределов во время одноточечной или двухточечной калибровки. |
| Attention! Sample too small Внимание! Недостаточный объем пробы | Сообщение появляется, если датчик не может обнаружить пробу или калибровочную жидкость во время измерения или калибровки. |
| Attention! Bubble detect Внимание! Пузырьки воздуха в пробе | Сообщение появляется, если датчик обнаружил пузырьки воздуха в пробе. |
| Attention! Sample not detect Внимание! Не удается обнаружить пробу. | Сообщение появляется, если датчик не обнаруживает пробу. |

## 6.3 Ошибка дрифта

| Возможная причина | Действия по устранению |
| --- | --- |
| Загрязнение электродов или трубки | Очистите трубки и электроды раствором для восстановления электродов. Замените трубку для забора проб. |
| Пузырьки воздуха в реагенте | Добавьте в реагент раствор для устранения пены. |
| Старая мембрана | Замените мембрану |
| Старая трубка насоса | Замените трубку насоса |

## 6.4 Нет конечной точки/ ошибка нестабильности

| Возможная причина | Действия по устранению |
| --- | --- |
| Пузырьки воздуха в реагенте | Добавьте в реагент раствор для устранения пены. |
| Загрязнения трубки | Очистите трубки раствором для восстановления электродов. Замените трубку для забора проб. |
| Протечка жидкости на электрод. | Протрите электрод и измерительный модуль. |
| Неправильное заземление | Проверьте заземление |
| Неправильное окружение | Рядом с прибором не должно находиться оборудования, такого как центрифуги |
| Влияние статического электричества | Снимите статический заряд с электрода. |
| Кристаллизация референтного электрода | Замените референтный электрод. |
| Закупоривание пробоотборника | Удалите закупоривание. |
| Закупоривание крышки бутыли | Кристаллизация в месте соединения. Замените крышку бутыли. |

## 6.5 Ошибка наклона

| Возможная причина | Действия по устранению |
| --- | --- |
| Конденсация реагента | Возможна конденсация, если остался малый объем реагента, или если с момента инсталляции прошло два месяца. Замените реагент на новый. |
| Старая трубка насоса или мембрана | Плохой ток жидкости из-за старости трубки или мембраны. Установите новую трубку насоса или мембрану. |
| Загрязенние электрода | Очистите трубки раствором для восстановления электродов. |
| Закупоривание пробоотборника | Удалите закупоривание. |
| Неисправный электромагнитный клапан | Замените или очистите клапан |
| Старый электрод | Установите новый электрод. |
| Коллектор закупорен. | Удалите закупоривание. |

## 6.6 Замена реагента

| Возможная причина | Действия по устранению |
| --- | --- |
| Нет реагента | Замените реагент на новый. |
| Закупоривание трубки | Удалите закупоривание. |
| Старая мембрана | Протчека воздуха в мембране. Установите новую мембрану. |
| Закупоривание пробоотборника | Удалите закупоривание. |
| Неисправный электромагнитный клапан | Замените или очистите клапан |

## 6.7 Ошибка датчика протока

| Возможная причина | Действия по устранению |
| --- | --- |
| Закупоривание трубки | Удалите закупоривание. |
| Неисправность датчика жидкости | Очистите датчик Замените датчик на новый |
| Закупоривание пробоотборника | Удалите закупоривание. |
| Нет кольца O-ring | Установите кольцо O-ring. |
| Неправильное подсоединение трубки для забора проб. | Плотно прикрепите трубку для забора проб. |

## 6.8 Ошибка уровня

| Возможная причина | Действия по устранению |
| --- | --- |
| Нет реагента | Установите новый реагент |
| Старая трубка насоса или мембрана | Плохой ток жидкости из-за старости трубки или мембраны. Установите новую трубку насоса или мембрану. |
| Закупоривание пробоотборника | Удалите закупоривание. |
| Неисправный электромагнитный клапан | Замените или очистите клапан |
| Неисправен электрод | Замените электрод на новый |
| Нет кольца O-ring | Установите кольцо O-ring. |

Пример печати ошибок

|  | 1. В данном примере режим обслуживания выключен |
| --- | --- |
|  | Если режим обслуживания включен, данные всех электродов можно печатать вместе |
|  | Указывает на ошибку дрифта для электрода Na. |
|  | Ошибки электродов Na, K, Cl Необходимо проверить раствор Ref 040. |

# 7. СХЕМА

## 7. 1. Общая схема трубок

Flush movement

## 7. 2. Увеличенная схема трубок

## 7. 3. Промывка

Шаг 1: Воздух и CAL042

Шаг 2: Воздух и CAL042

Отходы

## 7.4. Измерение

Шаг 1: Пробоотборник проводит аспирацию пробы

Шаг 2: Проба движется к электродам.

Шаг 3: Промывка начинается после окончания измерения.

Последовательность калибровки１/２

Последовательность калибровки２/２

Последовательность очистки １/２

Последовательность очистки２/２

# 8. УСЛОВИЯ ЗАМЕНЫ

## 8.1. Ограничение срока использования

| Предупреждение | Необходима замена |
| --- | --- |
| Предельный номер счетчика | Необходима замена |
| Предельная дата | Необходима замена |

|  | Счетчик |  | Дата истечения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предупреждение | Предел |  | Предупреждение | Предел |
| Мембрана |  | 7000 |  | 10 | 90 |
| Трубка насоса |  |  |  | 10 | 180 |
| Трубка для забора проб |  |  |  | 10 | 180 |
| Референтная жидкость | 220 | 250 |  | 5 | 60 |
| Жидкость CAL1 | 220 | 250 |  | 5 | 60 |
| Жидкость CAL2 | 200 | 250 |  | 5 | 60 |
| Отходы | 450 | 500 |  | 5 | 60 |

## 8.2. ПРИМЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

Сообщения Отходы

| Сообщение | Значение | Цвет сообщения | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Check Waste Проверьте бутыль для отходов | Полная бутыль для отходов (счетчик) | красный | Замените бутыль для отходов |
| Change Waste Замените бутыль для отходов | Почти полная бутыль для отходов (счетчик) (450/500) | черный | Замените бутыль для отходов |

Сообщения Ref

| Сообщение | Значение | Цвет сообщения | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Change Ref040 Замените Ref040 | Замените Ref040 | красный | Замените Ref040 |
| Nearly to change Ref040 Замените Ref040 | Необходима скорая замена Ref040 или почти закончилась Ref040 | черный | Замените Ref040 |

Сообщения CAL041

| Сообщение | Значение | Цвет сообщения | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Change CAL041 Замените CAL041 | Замените CAL041 | красный | Замените CAL041 |
| No CAL041 Нет CAL041 | Датчик жидкости не может измерить CAL041 | красный | Замените CAL041 или проверьте наличие жидкости |
| Check CAL041 Проверьте CAL041 | Датчик жидкости не может измерить CAL041 | красный | проверьте наличие жидкости |
| Nearly to change CAL041 Замените CAL041 | Необходима скорая замена CAL041 Или почти закончился CAL041 | черный | Замените CAL041 |

Сообщения CAL042

| Сообщение | Значение | Цвет сообщения | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| change CAL042 Замените CAL042 | Замените CAL042 | красный | Замените CAL042 |
| No CAL042 Нет CAL042 | Датчик жидкости не может измерить CAL042 | красный | Замените CAL042 или проверьте наличие жидкости |
| Check CAL042 Проверьте CAL042 | Датчик жидкости не может измерить CAL042 | красный | проверьте наличие жидкости |
| Nearly to change CAL042 Замените CAL042 | Необходима скорая замена CAL042 Или почти закончился CAL042 | черный | Замените CAL042 |

## 8.3 Пределы диапазона

| Item | CAL 1 | CAL2 | Дрифт | Верхний предел измерения | Нижний предел измерения | Верхний предел ошибки наклона | Нижний предел ошибки наклона | Верхний предел ошибки уровня(V) | Нижний предел ошибки уровня (V) | Срок службы батареи (печать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｎａ | 140.0 | 160.0 | 1.2 | 200.0 | 80.0 | 70.0 | 40.0 | 2.4 | 0.1 | 42.0 |
| Ｋ | 4.0 | 6.0 | 0.1 | 10.0 | 1.0 | 70.0 | 40.0 | 2.4 | 0.1 | 42.0 |
| Ｃｌ | 100.0 | 120.0 | 1.2 | 200.0 | 50.0 | -35.0 | -70.0 | 2.4 | 0.1 | -37.0 |
| Ｈｃｔ |  |  |  | 65.0 | 12.0 |  |  |  |  |  |
| Разведенная моча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｎａ |  |  |  | 300.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| Ｋ |  |  |  | 150.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| Ｃｌ |  |  |  | 300.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| Диализат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｎａ |  |  |  | 150.0 | 130.0 |  |  |  |  |  |
| Ｋ |  |  |  | 3.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| Ｃｌ |  |  |  | 120.0 | 90.0 |  |  |  |  |  |
| Диализат B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｎａ |  |  |  | 40.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |
| Ｈｂ |  |  |  | 23.0 | 4.2 |  |  |  |  |  |

## 8.4 Другие неполадки и ошибки

1. Undetectable CUP

Не обнаруживается лунка

| Причина | Correspond |
| --- | --- |
| 1. Not original Cup. | Use origin Cup. |
| 2. Включен код обслуживания #706 (ON). | Выключите его (OFF). |
| 3. Датчик не выровнен. | Зафиксируйте датчик |
| 4. При использовании Hitachi Cup, основная плата дает высокий порог и иногда не обнаруживается basal plate makes high threshold, and sometimes can not perceive. | Настройте датчик. |

2. Long Count

Длительный подсчет

| 1. Нет раствора для устранения пены . | Добавьте раствор для устранения пены. |
| --- | --- |
| 2. Неправильное соединение с землей. | Исправьте соединение |
| 3. Nozzle fall down to earth. | Check the earth. |

3. No feed liquid (Bad segment)

Нет заполнения жидкостью

| 1. Старая мембрана | Замените мембрану |
| --- | --- |
| 2. Закупоривание | Удалите закупоривание |
| 3. Кристаллизация на кольце O-ring крышки бутыли. | Очистите крышку бутыли и кольцо O-ring. |

4. Print Error (ошибка печати)

| Ошибка в середине печати. | Повторите печать |
| --- | --- |

5. Can not appreciation CAL041

| Низкий уровень датчика | Еще раз включите питание |
| --- | --- |

6. All items no end point

Нет конечной точки для всех параметров

| Кристаллизация на референтном электроде | Замените референтный электрод |
| --- | --- |

7. Высокое значние наклона Na, низкое значение наклона Cl

| Кристаллизация на референтном электроде | Замените референтный электрод |
| --- | --- |

8. Value of Hct has only 30.1. (Last data remain)

Значение гематокрита только 30.1.

| Выключен код обслуживания # 7 (OFF). | Включите код обслуживания #7 (ON) |
| --- | --- |

9. No End Point

Нет конечной точки

| Счетчик покащывает ошибку отсутствия конечной точки | Cal2 отражается на калибровке Cal1. |
| --- | --- |

10. Ошибки мотора

1. Ошибка инициализации пробоотборника

2. Ошибка двигателя пробоотборника

3. Ошибка двигателя в режиме STAT

4. Ошибка инициализации штатива

При появлении такой ошибка настройте каждый датчик.

11. Другие

Блокировка штатива.

Штатив заблокирован только во время измерения проб, но не блокируется после установки проб.

Настройка контраста.

Adjust cropping machine of VR4 near cables of display to CPU.

Запуск с клавиатуры.

Возврат после Htcodeinit.

Изменение яркости подсветки.

Adjust cropping machine of VR4 near cables of display to CPU.

Настройка для моделей Hitachi

1. Установка подкладки M3 пружины к датчику cup.

2. Наклоните пробоотборник на 60±1 при помощи кода безопасности 817.

Цереброспинальная жидкость

Сыворотка (коррекция CRS) добавьте 4 к Cl.

После измерения, используйте раствор для восстановления электродов.

## 8.5. Спецификации интерфейса

RS232C

- Введение

Данный документ описывает спецификации RS232C соединение между STAX-3 и компьютером: характеристики соединения, потока данных и строки данных.. Внимательно прочитайте его перед установкой соединения.

RS232C

ＳＴＡＸ－３

Покрытие  TMC   ←   →　заграничный дистрибьютор

- Метод передачи	RS-232C

- Процедура передачи	нет

- Требования передачи данных

Начальные:

Скорость передачи: 	9600 bps

Длина бита данных:	7 бит

Четность: 	четное число

Длина стоп-бита: 	2 бита

Примечание: STAX-3 можно настроить в зависимости от требований передачи в установленной области.

| Параметр | бит | Диапазон настройки | Начальное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость передачи (bps) |  | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 | 9600 |
| Длина стартового бита | 1 |  |  |
| данные | 7, 8 | 7, 8 (ASCII) | 7 |
| четность | 1 | Нет, нечетное число, четное число | четное число |
| Длина стоп-пита | 1, 2 | 1, 2 | 2 |

- Длина строки		68 байт (включая STX, ETX)

- Формат строки

| No | Item | Длина (байт) | формат | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STX | 1 | HEX 02 | Start code |
| 2 | Номер анализа | 4 | “9999” |  |
| 3 | Дата и время измерения | 10 | “9999999999” | YY MM DD HH MM |
| 4 | ID пробы | 11 | “00000000000” | Считывание ID пробы при помощи считывателя штрих-кодов. Все “0”, если считыватель штрих-кодов не используется. |
| 5 | backup | 1 | “0” | “0” |
| 6 | Тип пробы | 1 | “0”~”6” | “0”：цельная кровь “1”：сыворотка, плазма “2”：моча “3”：диализат 1 “4”：диализат 2 “5”：диализат 3 ”6”：нет фактора |
| 7 | Режим | 1 | “0” ~”2” | “0”: Последовательное измерение в режиме Table. “1”: Ручное измерение в режиме STAT. “2”: Повтор (только в режиме Table) Use installation of Retry is “NO” |
| 8 | Na | 5 | “999.9” | трехзначное целое число, 1 десятичный знак |
| 9 | K | 6 | “999.99” | трехзначное целое число, 2 десятичных знака |
| 10 | Cl | 5 | “999.9” | трехзначное целое число, 1 десятичный знак |
| 11 | Hct | 4 | “99.9” | Двухзначное число, 1 десятичный знак. См примечание 3 |
| 12 | Hb | 4 | “99.9” | Двухзначное число, 1 десятичный знак. См примечание 3 |
| 13 | Machine condition | 4 | “XXXX” | См. примечание 4, 5 |
| 14 | Dummy | 10 | “0000000000” | Все “0” |
| 15 | ETX | 1 | HEX 03 | End code |

Примечание 1). Каждый пункт не имеет функции подавления нуля.

Примечание 2). Если пункт измерения отключен (OFF), send at that rate of space.

Примечание 3). Hct – опция. 0 для Hb, если Hct не используется.

Примечание 4). В случае ошибки измерения, If measurement item get error, concern item also get error because the status of item get reflect.

Примечание 5). График кодов ошибок

| Comprising item of byte | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| item | Na | K | Cl | Hct |

Цифры ниже указывают на условия каждого измерения:

0: норма				4: больше верхнего предела измерения

1: воздух в пробе			5: меньше нижнего предела измерения

2: недостаточный объем пробы	6: больше нормального значения

3 : нестабильность		7: меньше нормального значения

- Signal connector

| Номер контакта | сигнал | значение |
| --- | --- | --- |
| 2 | RD | Получение данных |
| 3 | SD | Отправка данных |
| 5 | SG | Земля сигналов |

  - коннектор: D-SUB  9PIN (gender changer to plug) or suitability thing.

  - other pin has not connected.

- Responsible

TMC responsible output connecter of STAX-3.

# Text boxes

7

коллектор

Дисплей

Передняя панель

Датчик обнаружения человека

Поворотный штатив

Дверца измерительного модуля

Бутыль для отходов

Кнопка для открывания дверцы.

Держатель реагентов

Реагенты

Вентилятор

Измерительный модуль

Модель пробоотборника

Модуль клапана

Модуль насоса

Головка принтера

Валик

Отметка начального положения

штырек крышки поворотного штатива

Поворотный штатив

7

19

Считыватель

Кнопка

LED

Приемник бумаги

Paper receiver

Прокладочное кольцо

Крышка держателя мембраны

Клапан для воздуха

Клапан CAL041

Коллектор

Трубка CAL041

Трубка CAL042

Table

12：00

040101

15

Клапан CAL042

Calendar Field

Поле даты

Status field

Поле статуса

Трубка отбора проб

Жидкостный трубопровод

Соединение труб

Насос

Клетка насоса

2

NO

YES

Any cup?

Любая проба?

T/p hook up

Solenoid

Motor

Motor

Поворотный штатив

Штырек

Коннектор электрода

Разъем считывателя штрих-кодов

Держатель мембраны

Корпус пробоотборника

Дверца принтера

Message field

Поле сообщений

8

насос

Направляющие трубки

отходы

CAL041

Motor

Принтер

Кнопка с фиксацией

Насос

Направляющие трубки

CAL042

Мембрана

Analog board

Sensor(lock)

Sensor(cup)

Hct / Flow Sensor    OK

FS  Level

Eki : 0.4000 ,   Kara : 2.0000

FS ERROR  :  0

ITEM 　  V        CAL1 V

Na   1.4278    1.4103

K    0.8884    0.8831

Cl    0.9957    0.9992

Hct  1.1466    0.7000

отходы

CAL041

CAL042

мембрана

CAL042

мембрана

коллектор

Электроды

Пробоотборник

Поворотный штатив

32

6

2

5

4

START

Icon field

52

42

компьютер

Cover

CPR board

Electric Valve

6

5

4

Home (Главное окно)

Function    (Функции)

Stat

Table

Cal (калибровка)

Flush

(промывка)

Replace

(Замена)

QC (контроль)

Time

(время)

Others

(другие)

1

MODE

START

Аспирация пробы

Измерение

Промывка

Отображение данных

Continue?

Продолжить?

YES

NO

3

2

STAT

NO

YES

РЕЖИМ

NO

YES

Нажмите иконку расблокировки штатива

TABLE

STAT

Установите пробирку с пробой

Нажмите Sample ID, чтобы 
ввести ID пробы

Re-try?

ПОВТОР?

Измерение

Serum/Plasma

1

Data manager

(управление  данными

PRINT

Правильно

Неправильно

коллектор

Ref040

Электроды

пробоотборник

Поворотный штатив

Насос

Направляющие трубки

отходыф

CAL041

CAL042

мембрана

электроды

пробоотборник

коллектор

[     STAX-3    result    ]

Date　：04 /08 / 11  18 : 36

Sample type　：Blood

Seq    　： 0103       Stat

Na    133.0    mmol/L    L

K     10.00    mmol/L    +++

Cl     102.0    mmol/L

3

0408131412  NO. 05309  CAL1

V  DRIFT  SLOPE  CNT  ERR

-----------------------------------------------------

N  15372  -0.2    59.0   10    0

K  09011   0.00   59.0   10     0

C  09931   0.2   -59.0   10    0

H  00000   0.0     0.0    0    0

2

Разъем кабеля питания

Com порт

Выключатель

Sensor(name)

1

PRINT hook up

Гнездо для штырька

Электроды

пробоотборник

5

Поворотный штатив

насос

Направляющие трубки

отходы

CAL042

мембрана

коллектор

Электроды

пробоотборник

Поворотный штатив

насос

Направляющие трубки

отходы

CAL041

Ref040

1

Отходы

Датчик пробирок

Sensor on

Motor

Electric Valve (2)

Electric Valve (1)

Electric Valve (AIR)

Barcode (option)

RS-232C/Barcode

Electric Valve

Sensor angle

Sensor low

Sensor up

Nozzle

Tube

Power

Электрод Ref

Электрод Cl

Электрод Na

Датчик жидкости /датчик гематокрита

Электрод K

CAL041

Ref040

Ref040

Ref040

Air

воздух

－－－－ ISE-CRS < H > －－－－

CRS:  154.5  　5.53   118.1

Ave :  154.5  　5.53   118.1

＋/－: 　　0.0     0.00     0.0

SD :    　0.1     0.01     0.1

－－－－ ISE-CRS < M > －－－－

CRS:  141.4   4.32    104.2

Ave :  141.4   4.32   104.2

＋/－: 　　0.0   0.00      0.0

SD  : 　　0.1   0.01  　 0.1

－－－－ ISE-CRS < L > －－－－

CRS:  125.6   3.30     89.2

Ave :  125.6  3.30      89.2

＋/－:    0.0  0.00        0.0

SD  :    0.1  0.01        0.1

Factor　　y = a x + b

Na      K         Cl

a  : 1.0000   0.0000  1.0000

b  : 0.00      0.00      0.00

Syx:0.00      0.00      0.00